Методы и результаты измерений параметров волноводных ферритовых вентилей высокого

уровня мощности

В. В. Пеплов

Институт ядерных исследований Российской Академии Наук

ВВЕДЕНИЕ

На линейном ускорителе Московской мезонной фабрики (ММФ) в системе ВЧ питания в составе волноводных трактов используются ферритовые вентили, служащие для развязки выхода мощных усилительных клистронов и ускоряющих резонаторов с шайбами и диафрагмами.

Режим эксплуатации вентилей следующий:

- диапазон рабочих частот f=(976-1006) МГц;

- импульсная СВЧ мощность      Pимп =  до 4 МВт;

- средняя СВЧ мощность             Pср=   до 50 кВт;

- длительность импульса             Tимп= до 130 мкс;

- частота повторения                    Fповт=  дo 100Гц;

- КСВ нагрузки тракт   -     ¥ -    в течение 10 мкс;

-     <1,5 - в остальной части импульса; 	Требования к электромагнитным параметрам вентилей  при их разработке  были следующие:

- прямые потери

Lпр  <  0,8 дБ на низком уровне мощности;

Lпр< 0,5 дБ на высоком уровне мощности;

- обратные потери

Lобр > 11,0 дБ на низком уровне мощности;

Lобр > 7,0 дБ на высоком уровне мощности;

- КСВн  входа  <1,10;

- вентиль должен выдерживать требования электрической прочности при Римп = 4 МВт и Рср=10 кВт при работе на короткозамкнутую нагрузку.

Проверка основных параметров партии вентилей была осуществлена на стендах системы ВЧ питания ММФ.

МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ НА НИЗКОМ УРОВНЕ МОЩНОСТИ.

Проверка КСВн входа вентилей проводилась стандартным методом двухполюсника с помощью панорамного измерителя КСВ типа Р4-11 с применением специально настроенных коаксиально-волноводных переходов (КВП) и волноводных согласованных нагрузок (СН) с собственным КСВ<1,05. В полосе частот (976-1006) МГц  КСВн входа не превышает величины1,10.   Измерения прямых и обратных потерь проведены также панорамным измерителем  коэффициентов передач Р4-11 с помощью настроенных КВП. Все вентили имеют Lпр< 0,6дБ и Lобр >12,0дБ в той же полосе частот. Проверка параметра Lобр была осуществлена еще одним способом на более высоком, по сравнению с лабораторным, уровне мощности. Проводились прямые измерения СВЧ мощности  ваттметром поглощающего типа в тракте без вентиля, а затем с включением его в тракт в обратном направлении, без изменения режима генератора. В качестве генератора использовался  ГСС Г4-76А и предварительный усилитель канала ВЧ питания на ламповых триодах, выходная мощность которого составляет Pимп до 600 Вт  и Pср до 10 Вт при длительности  импульса  Tимп=130 мкс. Обратные потери вентилей при средних рассеиваемых мощностях до десятка  ватт  также    не   менее  12,0 дБ в     полосе частот    (986-996) Мгц.

Методы и результаты измерений на ВЫСОКОМ УРОВНЕ МОЩНОСТИ

Наибольший интерес представляет величина  прямых и обратных потерь вентилей в рабочих режимах эксплуатации при уровнях рассеиваемой средней мощности до десятка киловатт.

Для проверки величины потерь был собран измерительный стенд на базе канала ВЧ питания ускорителя. Схема стенда представлена на рис.1.

Рис.1

Г - генератор-клистрон типа КИУ-40; ФВ-               проверяемый ферритовый вентиль; НО1, НО2-                  волноводные направленные ответвители; СУ - согласующее устройство двухшлейфовое;СН- согласованные нагрузки; РР-регулируемый многошлейфовый   рассогласователь;    ПК    - переключатель коаксиальный; М- измеритель мощности; ЭН - мощная волноводная поглощающая нагрузка;

λ/4     - четвертьволновый отрезок волновода.

Методика измерений следующая:

- Сначала проводится калибровка всех элементов установки и направленных ответвителей вместе с переходами и измерительными кабелями, соединяющими выходы НО1 и НО2 с ПК. При этой процедуре из схемы рис.1 исключаются вентиль и рассогласователь PP, а согласующее устройство настраивается на КСВн<1,05 на рабочей частоте.  Включая   генератор,   фиксируют показания Р2 и Р3. Затем переворачивают НО1 и НО2 в тракте, ориентируя их на падающую волну, и замеряют Р1 и Р4.

- Собирают схему согласно рис.1. Поршни СУ настраивают на КСВн=2,0.

- Включают генератор и измеряют мощности    Р2' и Р3'.

В положении 1 ПК с помощью настройки шлейфов  регулируемого   рассогласователя   РР добиваются минимальных показаний Р1'.

- Измеряют мощность Р4'.

- Исключают из тракта четвертьволновый отрезок l/4, включают генератор, и фиксируют значения   Р1’’, P2’’, P3’’, P4’’.

- Значения прямых и обратных потерь рассчитывают по формулам:

Lð=10lgP3P2⋅P2'⋅P3''+P2''⋅P3'2P3'⋅P3'',ç;

Lð=10lgP1P4⋅P4'+P4''2(P1''−P1'),ç.   Необходимо дать пояснения, каким образом получены  данные формулы.

При измерениях величина мощности в плечах 2 и 3 ответвителей пропорциональна величине мощности падающей волны в соответствующем участке основного тракта, а влияние существующих в основном и вторичных трактах отражённых волн ничтожно мало , так как используемые в стенде ответвители имеют коэффициент направленности порядка 20-25 дБ, и амплитуды полей, возбуждаемых в этих плечах прямой волной, на несколько порядков больше, чем амплитуды полей , возбуждаемых обратными волнами. В таком случае прямые потери определяются из среднего арифметического величины коэффициента ослабления вентиля в прямом направлении при двух измерениях    К'пр=Р2’/Р3’   и   К''пр=Р2''/Р3'' ,  с учетом калибровочного коэффициента, равного отношению коэффициентов переходных ослаблений ( в разах) в плечах 2 и 3 ответвителей НО1 и НО2:   Р3/Р2= С2/С3.

Иная картина наблюдается при измерении мощности в плечах 1 и 4. В данном случае амплитуды полей , возбуждаемых в них прямой падающей волной, и волнами , отраженными от входа самого вентиля и от неидеальных СН во вторичных трактах ответвителей, становятся сравнимы с амплитудой искомых полей, которые возбуждаются отраженной от оконечной нагрузки волной. Таким образом в плечах 1 и 4 результирующее поле является комбинацией различных составляющих. Для определения искомого   коэффициента    обратного   ослабления вентилей Кобр  и используется рассогласователь РР, с   помощью   которого   при    первом   измерении вводится компенсирующая составляющая поля, равная  по  величине  и  противоположная  по  фазе суммарному полю в плече 1. Если разрисовать векторные диаграммы полей в этих плечах для двух измерений с учетом изменения длины тракта на λ/4 , то можно показать, что

P1''−P1'~4Eð2C1⋅Kð;

P4'+P4''2~4Eð24;

где Еотр-амплитуда поля отраженной от конечной нагрузки волны, С1 и С4-коэффициенты переходных ослаблений соответствующих плеч ответвителей. Тогда с учетом калибровочного коэффициента Р1/Р4=С4/С1 получим формулу для Lобр.

В соответствии с описанной методикой на стенде были проведены измерения Lпр и Lобр двух вентилей при различных уровнях выходной мощности клистрона. Прямые потери для обоих экземпляров не превышают величины 0,3дБ при мощностях генератора от 1,3 до 3,1МВт в импульсе и от 20 до 47кВт средней. Однако обратные потери падают с ростом уровня средней рассеиваемой вентилем мощности. Результат измерений отражен в табл.

| Вентиль № | Рпад имп (МВт) | Рпад ср (кВт) | Ррасс ср (кВт) | Lобр (дБ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,7 | 25 | 4,5 | 8,0 |
| 1 | 3,1 | 47 | 8,2 | 6,0 |
| 2 | 1,4 | 20 | 4,0 | 11,6 |
| 2 | 2,4 | 35 | 6,5 | 9,3 |

Для проверки полученных данных были проведены дополнительные измерения более простым  способом по следующей  схеме, представленной на рис.2.

Вентиль включался в тракт в обратном направлении. Шлейфы согласующего устройства настраивались на КСВн<1,05. Предварительно калибровались НО1 и НО2. Выходная мощность генератора изменялась таким образом, чтобы величина средней рассеиваемой в вентиле мощности  соответствовала  реальным режимам  эксплуатации при работе на резонатор.

На графике рис.3 представлены результаты измерений. Видно, что с возрастанием мощности обратные потери падают, и для некоторых экземпляров вентилей могут составлять всего 3-5дБ при предельных рабочих режимах.

Рис.3

ИспытаниЯ  электриЧеской проЧности

Проверка электрической прочности вентилей проводилась на стенде по схеме рис.1. Поршни СУ устанавливались в положение, соответствующее КСВн>10. Генератор обеспечивал на входе вентиля импульсную мощность     4,0 МВт,   среднюю мощность 10,0 кВт. В указанном режиме  вентиль выдерживался  в течение 15 мин., затем повторялись такие же испытания при измененной длине участка волноводного тракта между выходом вентиля и нагрузкой. Все проверяемые вентили выдержали испытания без электрических пробоев и искрений.

ЗаклюЧение.

Проверка  основных параметров ферритовых вентилей, используемых в составе волноводных трактов системы ВЧ питания ускорителя ММФ, проведенная классическими методами техники СВЧ измерений, показала, что они соответствуют требованиям ТУ на НУМ. Измерения прямых и обратных потерь на ВУМ требуют применения специальной методики, и должны проводиться с особой тщательностью. Проверка  показала уменьшение величины Lобр до 3-5дБ в предельных режимах, когда уровень средней рассеиваемой в вентиле  мощности составляет порядка десяти кВт. Этот результат необходимо учитывать при эксплуатации ускорителя для обеспечения надежной и безаварийной работы ВЧ каналов.

Литература.

1.О.А.Вальднер, О.С.Милованов, Н.П.Собенин Техника сверхвысоких частот. Учебная лаборатория. Атомиздат, 1974.

2.А.Ф.Харвей.  Техника сверхвысоких частот, том1. Москва, Сов.радио, 1965.